- 富顺县中医医院医用血管造影X射线机（大C）维修保养介绍表

| 设备地点 | 设备名称 | 设备型号 | 品牌 | 安装时间 | 保养方式 | 基本要求 | 维保服务方案及售后 | 价格 万元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同心院区 | 医用血管造影X射线机 | Optima IGS330 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 2022.3 | 方案一： 技术保 | 1.医用血管造影X射线机技术保。 2.维保期内，要求保证开机率为96%，服务期内凡属我方规范操作使用中出现的故障由维保方全部负责免费维修。 3.根据设备运行情况，不定期进行技术巡检，每年提供计划性4次专业保养。能提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，定期维护服务应间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）后处理系统检查;（5）软件等等。 4.设备故障不限次数报修，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤4小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日）。 5.报修流程简单，可直接对接工程师进行故障处理。 6.需配备有至少2-3名全职的、原厂认证合格的工程师，维保工作需由这2-3名工程师执行。 7.维修工程师可使用全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 8.每年至少提供一次临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业应用技术培训。 |  |  |
| 同心院区 | 医用血管造影X射线机 | Optima IGS330 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 2022.3 | 方案二： 技术配件保 | 1.医用血管造影X射线机除球管外的配件均纳入维保内容，更换配件要求：投标人或服务提供方必须提供合法渠道采购的原厂全新配件。 2.维保期内，要求保证开机率为96%，服务期内凡属我方规范操作使用中出现的故障由维保方全部负责免费维修。 3.根据设备运行情况，不定期进行技术巡检，每年提供计划性4次专业保养。能提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，定期维护服务应间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）后处理系统检查;（5）软件等等。 4.设备故障不限次数报修，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤4小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日）。 5.报修流程简单，可直接对接工程师进行故障处理。 6.需配备有至少2-3名全职的、原厂认证合格的工程师，维保工作需由这2-3名工程师执行。 7.维修工程师可使用全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 8.每年至少提供一次临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业应用技术培训。 |  |  |
| 同心院区 | 医用血管造影X射线机 | Optima IGS330 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 2022.3 | 方案三： 全保 | 1.医用血管造影X射线机所有的配件均纳入维保内容，更换配件要求：投标人或服务提供方必须提供合法渠道采购的原厂全新配件。 2.维保期内，要求保证开机率为96%，服务期内凡属我方规范操作使用中出现的故障由维保方全部负责免费维修。 3.根据设备运行情况，不定期进行技术巡检，每年提供计划性4次专业保养。能提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，定期维护服务应间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）后处理系统检查;（5）软件等等。 4.设备故障不限次数报修，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤4小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日）。 5.报修流程简单，可直接对接工程师进行故障处理。 6.需配备有至少2-3名全职的、原厂认证合格的工程师，维保工作需由这2-3名工程师执行。 7.维修工程师可使用全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 8.每年至少提供一次临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业应用技术培训。 |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院维保基本要求，否则调研报告视无效。

2、参与调研的公司根据我院的维保基本要求制定符合我院的维保服务方案及售后，内容太多可另附页列举。

3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

4、参与调研的公司与其他医院同类设备维保的成交案例及价格佐证资料。