- 富顺县中医医院血液透析中心水机更换零部件采购项目介绍表

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 安装日期 | 故障现象 | 建议维更换零部件内容 | 配件产品参数 | 质保期 | 配件单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析用制水设备 | 重庆市澳凯龙医疗器械有限公司 | SDLD-2RO-1 | 2017.06 | - 多路阀接头处三能漏水 - 保安过滤器和原水泵接头漏水 - 3.多介质过滤接头漏水 - 4.一级和二级电导表坏 - 5.产水量下降 - 进水电磁阀坏 6.软化罐口有裂纹导致罐体漏水 | - 多路阀接头漏水，更换三通、活接及密封 - 不锈钢压力表 - 更换一级、二级纯水电导率仪 - 产水量下降，更换反渗透膜5支 - 更换电磁阀及配件 - 更换软化罐 |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院参数要求，否则调研报告视无效；

2、产品特征描述：除我院基本零部件内容要求外，配件产品参数；

3、产品特征描述（配件产品参数）条数太多可另附页列举。

4、供应商如有需求自行到现场查看，设备安装地点富顺县中医医院富达路院区血液透析中心，现场勘查时间：2023年3月16日-3月18日，上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。